
上 海 海 洋 大 学 文 件
沪海洋资〔2025〕6号

关于印发《上海海洋大学实验室常用加热设备安全管理规定》的通知

各学院（部）、处室、直属单位：

为进一步加强实验室常用加热设备的安全管理，切实保障师生的人身安全及实验室财产安全，依据《上海海洋大学实验室安全管理办法》（沪海洋资〔2025〕5号），制定《上海海洋大学实验室常用加热设备安全管理规》 予以印发，请遵照执行。
附件：上海海洋大学实验室常用加热设备安全管理规定
上海海洋大学

                               2025年10月14日

附件
上海海洋大学实验室常用加热设备

安全管理规定
第一章 总则

第一条 为进一步加强实验室常用加热设备的安全管理，切实保障师生的人身安全及实验室财产安全，依据《上海海洋大学实验室安全管理办法》（沪海洋资〔2025〕5号），制定本安全管理规定。

第二条 本规定所指的实验室常用加热设备，主要包括：烘箱、箱式电阻炉（马弗炉）、管式炉、电炉、电热板、具有加热功能的电磁搅拌器、电磁炉、电烙铁以及各类电加热浴锅（油浴锅、沙浴锅、金属浴和水浴锅）等。

第三条 实验室使用上述常用加热设备，必须制定详尽的设备操作规程和应急预案，配备齐全且符合标准的防护措施、现场急救用品以及消防设施。

第四条 实验室负责人（实验室安全责任人）需高度重视加热设备的用电安全。对于使用大功率加热设备可能导致电力负荷不足的实验室，实验室负责人（实验室安全责任人）应及时向所在二级单位及资产与实验室管理处进行报备，并积极与后勤与基建管理处沟通协调，确保在电力负荷满足要求后方可进行设备的安装调试和运行。同时，应充分考虑意外停电等突发事件可能带来的安全风险，并采取相应的防范措施，确保实验室的安全运行。

第五条 实验室负责人（实验室安全责任人）对其所辖实验室内的常用加热设备使用安全负主要责任。在启用设备前，必须严格检查设备的质检合格证书，严禁任何无合格证书的设备投入使用。实验室负责人（实验室安全责任人）还需对进入实验室使用加热设备的人员进行规范操作的安全教育，组织或安排使用人员定期对加热设备的安全状况进行检查，并形成记录，确保设备使用台账和安全检查记录清晰完整。

二级单位对其所辖实验室的常用加热设备使用安全负有监管责任，应组织人员定期检查各实验室的安全管理情况，确保各项规定得到有效执行。

资产与实验室管理处对全校范围内实验室的常用加热设备使用安全负监管责任，负责协调、指导和监督二级单位及其实验室的安全管理工作，确保全校实验室加热设备的安全运行。

第二章 加热浴锅的安全使用与管理

第六条 使用油浴锅、沙浴锅、金属浴锅等加热设备前，必须先加入适量的介质，并确保介质符合设备要求，方可通电运行。

第七条 操作人员须在加热浴锅的周边醒目位置张贴高温警示标识，设置必要的防护措施。

第八条 在加热浴锅运行过程中，严禁直接触摸内胆、板盖等高温部件，以防烫伤。此外，严禁向油浴锅、沙浴锅、金属浴锅中加入水或其他易燃易爆液体，以避免引发安全事故。

第九条 加热浴锅使用完毕后，应立即切断电源并拔掉电源插头，确保设备完全停止运行。

第十条 应保持加热浴锅的清洁，定期洗刷内胆、外壁等部件，以防止生锈和介质泄漏或漏电。加热介质应定期更换，以保持其良好的导热性能和安全性。如加热浴锅较长时间停用，应将其中的介质妥善处理，避免介质变质或引发其他安全问题。

第三章 烘箱、马弗炉、高温管式炉的安全使用与管理

第十一条 烘箱、马弗炉、高温管式炉等加热设备应妥善安置在通风干燥处，周围严禁存放易燃易爆化学品、气体钢瓶以及纸板、泡沫、塑料等易燃杂物，同时应在设备周边的醒目位置张贴警示标识。

第十二条 使用烘箱、马弗炉、高温管式炉的实验室必须制定详细的安全操作规程，并在设备周边的醒目位置张贴上墙，操作人员必须严格按照操作规程使用。

第十三条 在烘箱、马弗炉、高温管式炉等设备运行期间，操作人员必须加强观察，一般至少每10-15分钟观察一次设备的运行状态,及时、规范做好设备运行记录，包含使用人的姓名及联系方式。严禁设备在无人监管的情况下运行，禁止开机过夜无人值守运行。
第十四条 严禁使用塑料筐、泡沫箱、旧报纸等易燃容器盛放待烘干的实验物品，建议采用搪瓷、不锈钢、陶瓷等耐高温、不易燃的材料制作的容器来盛放实验物品。严禁将易燃、易爆、易挥发性物品置于普通烘箱中加热，以免引发爆炸、火灾等严重安全事故。

第十五条 烘箱、马弗炉、高温管式炉等加热设备使用完毕后，应立即切断电源、拔出电源插头，并等待设备冷却至安全温度后才能离开。

第四章 明火电炉的安全使用与管理

第十六条 凡涉及化学试剂的实验室原则上不得使用明火电炉进行加热操作，建议使用密封电炉、水浴锅、油浴锅、沙浴锅、金属浴锅等更加安全、可控的加热设备。

第十七条 如教学、科研确实需要使用明火电炉且无法用其他实验室加热设备替代时，必须遵循严格的审批流程和安全措施。使用单位应在使用场所配备灭火器、沙桶等灭火设施，并确保这些设施处于良好状态，能够随时应对突发情况。明火电炉应与室内易燃、易爆物品保持足够的安全距离，以防止火灾和爆炸事故的发生。实验室使用明火电炉需向所在二级单位实验室主任提交申请，经其审核同意后，再报二级单位分管领导审批。获得明确批准后，方可使用明火电炉，并需在使用过程中严格遵守安全操作规程和防火要求。

第五章 其他加热设备的安全使用与管理

第十八条 在使用电磁炉加热液体时，必须严格控制液体的使用量，以免液体沸腾外溢，避免对电磁炉造成损坏。电磁炉运行期间，操作人员应密切观察液体的加热状态，防止液体干烧，以免损坏电磁炉并引发安全隐患。严禁在使用过程中触摸电磁炉的灶面，以防高温烫伤。

第十九条 电烙铁通电但不使用时，应确保烙铁头能够稳定放置在烙铁架上，防止烙铁头烫伤操作人员或意外接触并引燃或烫坏其他物品。

第二十条 电阻炉、电烙铁等加热设备使用完毕，应立即切断电源并拔掉电源插头，在确认设备已经冷却至安全温度后，操作人员方可离开。严禁在实验室使用家用加热设备，如电吹风、热得快等。

第六章 加热设备的报废

第二十一条 烘箱、马弗炉、高温管式炉等常用加热设备的使用不得超过设计使用年限，对于超过设计使用年限或虽在使用年限内但已无法正常工作的加热设备，实验室负责人（实验室安全责任人）应及时报告二级单位并作报废处理。待报废设备不得长期存放于正常运行的实验室内。

第二十二条 对于超过设计使用年限的常用加热设备，实验室负责人（实验室安全责任人）应负责检查其性能及安全状况，并请具有资质单位进行专业检验以确定其是否可继续使用，检验合格后将设备的检验报告、维修记录等相关情况报送二级单位和资产与实验室管理处备案。只有经过备案并确认可安全运行的设备，方可再次启用。

第七章 附则

第二十三条 对于违反本规定或因管理不善、违规操作等造成实验室安全事故、事件的，学校将追究相关人员责任。构成违法的，由有关部门依法追究其法律责任。
第二十四条 本规定由学校资产与实验室管理处负责解释。

第二十五条 本规定自发布之日起实施。

	上海海洋大学党政办公室              2025年10月14日印发


— 2 —
— 1 —

