- 仪器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质PH值及水温传感器 | 485/232接口 | 套 | 3 |
| 2 | 水质铵离子传感器 | 485/232接口 | 套 | 7 |
| 3 | 水质DO传感器 | ATOS-DO | 套 | 3 |
| 4 | 水流传感器 | MIK1158C 超声波流量计 | 套 | 4 |
| 5 | 水质电导率传感器 | ATOS-电导 | 套 | 3 |
| 6 | 氨氮传感器节点 | 接一个氨氮传感器 | 个 | 4 |
| 7 | 流量传感器节点 | 接一个流量传感器 | 个 | 4 |
| 8 | 汇聚节点 | Zigbee汇聚节点，汇聚前面8个节点 | 个 | 1 |
| 9 | 多传感器浮标节点 | 含太阳能电池板、蓄电池、接pH、氨氮（含温度）、Do和电导率四个传感器、GPRS传输 | 套 | 3 |
| 10 | 物联网云平台 | 云端配置传感器网络 | 套 | 1 |

未做进口设备论证，只能采购国产设备！

- 技术参数要求

- 水质PH值及水温传感器

| 型号 | ZA-PH-A101-485/232 |
| --- | --- |
| 探头 | 玻璃球泡复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | pH 0 ~ 14 |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

- 水质铵离子传感器

| 型号 | ZA-NH4-A101-485/232 |
| --- | --- |
| 探头 | 复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | 0.1ppm ~ 0.1 M |
| 分辨率 | 3% |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

- 水质DO传感器

| 型号 | ATOS-DO |
| --- | --- |
| 探头 | 复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | 0 ~ 20mg/L |
| 分辨率 | 0.05 mg/L |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

- 水流传感器：

MIK1158C 超声波流量计

（1）性能指标

流速范围：0～±5m/s

精度：测量值的±1.0%（0.7～3.5m/s）

重复性：0.4%

管径范围外夹式：25～600mm

测量介质：水

管材：碳钢、不锈钢、PVC

（2）功能指标

输出频率输出：0～5000Hz，OCT 方式

模拟输出（可选）：4～20mA，最大负载电阻750Ω

通讯端口：RS-485

电源：10～24VAC，10～36VDC，最大电流≥1A

键盘：4×4 轻触按键

显示屏：20×2 点阵字符，背光液晶显示

使用温度：变送器安装环境温度：-10℃～50℃；传感器测量介质温度： 0℃～50℃

湿度：相对湿度0～99%，无凝露

（3）物理特性

变送器：PC/ABS 塑料外壳，防护等级IP65

传感器：密封设计，防护等级IP68

电缆：标准长度：9m

重量：变送器：0.7kg；传感器：0.5kg

- 水质电导率传感器

| 型号 | ATOS-ORP |
| --- | --- |
| 探头 | 复合电极（带温补） |
| 反应时间 | 1 秒内完成 90% 读数 |
| 温度范围 | 0°C to +105°C |
| 量程范围 | -1999 mv ~ 1999mv |
| 分辨率 | 0.05 mv |
| 输出接口 | 全数字输出（浮点），接口RS-485 |
| 传输协议 | Modbus RTU |
| 功能码 | 支持 03 04 06 |
| 自定义定地址 | 支持 1 ~ 254地址范围 |
| 自定义波特率 | 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 |
| 校准 | 命令方式校准 |
| 温度补偿 | 自动补偿 |
| 补偿器件 | PT100/PT1000铂电阻 |
| 自动识别 | 特征码查询识别 |
| 工作电压 | 5V±0.2V DC |
| 预热时间 | ≤ 1s |
| 系统功耗 | ≤ 80 mW |
| ESD人体静电防护 | 支持 |
| 防护等级 | IP54 |

- 氨氮传感器节点

提供标准的串行传感器接口，支持数字输入，支持氨氮传感器的数字化接入，同时提供4-20MA的标准模拟量输入。；

节点无线通信协议为：ZigBee 2.4GHZ，通过天线增益，传输距离能够达到800米；支持动态组网和自组织的路由模式。

- 流量传感器节点：

提供标准的串行传感器接口，支持数字输入，支持流量传感器的数字化接入，同时提供4-20MA的标准模拟量输入。；

节点无线通信协议为：ZigBee 2.4GHZ，通过天线增益，传输距离能够达到800米；支持动态组网和自组织的路由模式。

- 汇聚节点

CPU选用Cortex M3低功耗处理器。提供MODBUS协议、TCP/IP协议、数据缓存功能。

采用嵌入式实时操作系统。数据接口RS232/RS485。可接入WSN网络。

节点功能：

1) 通过MODBUS协议将传感器数据采集至节点上进行数据处理及封装。

2)通过数据传输节点进行数据采集频率的控制。

3)对数据进行校验及加密。

4)对数据进行缓存。

5)提供统一的Internet物理链路，方便系统扩展与维护。

6)提供WSN定位功能。

7）自带网关功能。

- 多传感器浮标节点

（1）浮标及配件要求

浮标要求组装方便，性能结构稳定，可抗六级风力不倾覆，浮标承重20KG以上正常；浮标上配25W太阳能电池板，太阳能板角度可调；浮标上配电器配件箱，要求防护等级IP67以上，电器配件箱材料为工程塑料或不锈钢材料，防腐蚀；配传感器防护工具，防止传感器直接与池底泥接触。

（2）采集传输模块节点

节点主芯片采用STM32，Cortex M3架构，512Kbytes Flash，64Kbytes RAM；20AH锂电池模块，支持太阳能在线充电功能；通讯接口支持Zigbee、GPRS、Wifi三种模块，支持GPS定位功能。

GSM模块，无线频段双频 900/ 1800 MHz，GPRS class 10，PPP-stack。

WIFI通讯模块支持IEEE 802.11b/g/n，802.11i/WPA/WPA2认证，DSSS 1Mbps/2Mbps; CCK 5.5Mbps/11Mbps

GPS定位模块，接收类型：50 Channels  GPS L1 frequency, C/A Code，SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS；接收灵敏度<-145dBm；水平定位精度5M。

配5个标准RS485接口，可接入智能数字传感器，具有自识别功能。

- 物联网云平台

运行环境：Windows Server 2008以上，服务器内存8G，硬盘要求：1TB，以云服务的模式支持不同网络协议的无线传感器节点的接入，支持GPRS/GSM、ZigBee、WIFI等无线接入方式，能够对每个上线的传感器节点或ZigBee网络进行动态配置，自动获取数据，并实现数据的分类自动显示，自动曲线数据分析和数据查询。